**中山医学院实验室安全隐患自查台账（检查日期：2019年4月19日 ）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼宇房号** | **负责人** | **存 在 隐 患** | **重要性** | **整改完成时间** |
| 1 | 校园（区） 北  楼宇 法医楼  房号 九楼 | 李良 | 1. 缺少门牌号 |  | 年 月 日 |
| 2.气瓶及干燥箱无使用记录、无挂牌、未配备防护手套及面具 | \* | 年 月 日 |
| 3.仪器上堆放杂物，实验台未在实验完成后及时清洁整理 | \* | 年 月 日 |
| 2 | 校园（区） 北  楼宇 法医楼  房号 八楼 | 孙宏钰 | 1.812房废瓶堆放未回收 | \* | 年 月 日 |
| 2. 812房冰箱无存放清单 | \* | 年 月 日 |
| 3. 809房大功率冰箱插头未直插墙壁插座 | \* | 年 月 日 |
| 3 | 校园（区） 北  楼宇 法医楼  房号 七楼 | 孙宏钰 | 1. 缺少门牌号 |  | 年 月 日 |
| 2. 消防器材已过期 |  | 年 月 日 |
| 4 | 校园（区） 北  楼宇 法医楼  房号 四楼 | 成建定 | 1. 需报废设备堆放未处理 | \* | 年 月 日 |
| 2. 实验台未清理 | \* | 年 月 日 |
| 3. 消防通道堆放杂物 | \* | 年 月 日 |
| 5 | 校园（区） 北  楼宇 法医副楼  房号 一楼 | 赵虎 | 1. 需报废设备堆放未处理 | \* | 年 月 日 |
| 2. 实验台未清理 | \* | 年 月 日 |
| 3. 临时插线板使用过多，墙壁插座不够需增加 | \* | 年 月 日 |
| 6 | 校园（区）北  楼宇 何母楼  房号 9楼走廊 |  | 1.报废电冰箱5台、气体瓶1个，无主待处理 | \* | 年 月 日 |
| **序号** | **楼宇房号** | **负责人** | **存 在 隐 患** | **重要性** | **整改完成时间** |
| 7 | 校园（区） 北  楼宇 何母楼  房号 906 | 吕志跃 | 1. 无房号标志 |  | 年 月 日 |
| 2.电冰箱使用插线板 | \* | 年 月 日 |
| 3.物品堆放杂乱 | \* | 年 月 日 |
| 8 | 校园（区）北  楼宇 何母楼  房号 801 | 刘先国 | 1. 电冰箱、小摇床用插线板 | \* | 年 月 日 |
| 2. 养大白鼠，动物行为学实验用 | \* | 年 月 日 |
| 9 | 校园（区）北  楼宇 何母楼  房号 802 | 刘先国 | 1. 楼上漏水、此室不能用 |  | 年 月 日 |
| 10 | 校园（区）北  楼宇 何母楼  房号 803 | 刘先国 | 1. 多台仪器用插线板 | \* | 年 月 日 |
| 11 | 校园（区）北  楼宇 何母楼  房号 804\805 | 吴长有 | 1. 多台电冰箱用插线板 | \* | 年 月 日 |
| 2. 实验台物品摆放零乱 | \* | 年 月 日 |
| 12 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1519 | 张辉 | 1. 仪器顶上有物品 | \* | 年 月 日 |
| 2.离心机简易操作流程没贴侧面 | \* | 年 月 日 |
| 13 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1513 | 柏川 | 1.纸箱堆放阻碍通道 | \* | 年 月 日 |
| 2.通风橱内杂乱，实验桌面太多化学品 | \* | 年 月 日 |
| 3.高压灭菌锅无警示标识 | \* | 年 月 日 |
| 14 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1512 | 袁岩 | 1. 通道堆放过多杂物，仪器顶有物品 | \* | 年 月 日 |
| 2. 易燃品太靠近仪器 | \* | 年 月 日 |
| 3. 废液桶无标签 | \* | 年 月 日 |
| **序号** | **楼宇房号** | **负责人** | **存 在 隐 患** | **重要性** | **整改完成时间** |
| 15 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1402 | 陈俊 | 1. 室内有鼠笼 | \* | 年 月 日 |
| 2. 通道堆放过多杂物 | \* | 年 月 日 |
| 3. 有扇门阻挡，缺少一处紧急出口。 | \* | 年 月 日 |
| 16 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1405 | 刘汉军 | 1. 可视窗不可视 | \* | 年 月 日 |
| 2. 通道堆放过多杂物 | \* | 年 月 日 |
| 17 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1434 | 黄曦 | 1. 学生实验没穿白大衣 |  | 年 月 日 |
| 18 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1442 | 丁涛 | 1. 液氮罐无警示标识，水桶没贴标签 | \* | 年 月 日 |
| 2. 无冰箱内物品分类及试剂清单 | \* | 年 月 日 |
| 3. 学生实验没穿白大衣 |  | 年 月 日 |
| 19 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1417 | 江丽芳 | 1.通道及墙柜顶杂物多 | \* | 年 月 日 |
| 2. 冰箱挡电箱，水桶没贴标签 | \* | 年 月 日 |
| 20 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1419 | 赵萌 | 1. 垃圾过满没清 |  | 年 月 日 |
| 2. 学生实验没穿白大衣 |  | 年 月 日 |
| 3. 墙柜顶物品过多 | \* | 年 月 日 |
| 4. 室内有鼠笼 | \* | 年 月 日 |
| 21 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1421 | 黄潋滟 | 1. 学生实验没穿白大衣 |  | 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼宇房号** | **负责人** | **存 在 隐 患** | **重要性** | **整改完成时间** |
| 22 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1426 | 张萍 | 1.仪器顶上有物品 | \* | 年 月 日 |
| 2.无离心机简易操作流程 | \* | 年 月 日 |
| 3.通道堆放过多杂物 | \* | 年 月 日 |
| 23 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1428 | 李勃兴 | 1. 无离心机简易操作流程 | \* | 年 月 日 |
| 2. 水桶没贴标签 | \* | 年 月 日 |
| 24 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1318 | 周洁 | 1. 有个别气瓶没固定 | \* | 年 月 日 |
| 2. 值班表没及时更新 | \* | 年 月 日 |
| 25 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1321 | 黄朝峰 | 1.电冰箱阻挡电箱 | \* | 年 月 日 |
| 2. 水桶没贴标签 | \* | 年 月 日 |
| 26 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1328 | 张辉 | 1.废液桶放在桌面 | \* | 年 月 日 |
| 2.通道堆放过多杂物 | \* | 年 月 日 |
| 3. 有扇门阻挡，缺少一处紧急出口 | \* | 年 月 日 |
| 27 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1303 | 徐涛 | 1. 门口没贴安全信息牌 | \* | 年 月 日 |
| 2. 纸箱堆到顶，角落纸箱太多 | \* | 年 月 日 |
| 3. 液氮罐及水桶未贴标签 | \* | 年 月 日 |
| 28 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1217 | 吕芳丽 | 1. 超净工作台紫外标签贴在玻璃上 | \* | 年 月 日 |
| 2. 水池边积水 | \* | 年 月 日 |
| 3. 无离心机简易操作流程 | \* | 年 月 日 |
| 29 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1219 | 李学荣 | 1.仪器顶有杂物 | \* | 年 月 日 |
| **序号** | **楼宇房号** | **负责人** | **存 在 隐 患** | **重要性** | **整改完成时间** |
| 30 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1221 | 蒋玮莹 | 1. 通道堆放过多杂物，桌面太乱 | \* | 年 月 日 |
| 2.废液瓶堆太高 | \* | 年 月 日 |
| 3.冰箱挡通道 | \* | 年 月 日 |
| 31 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1228 | 陈小舒 | 1. 离心机简易操作流程没贴侧面 | \* | 年 月 日 |
| 2. 超净工作台紫外标签贴在玻璃上 | \* | 年 月 日 |
| 3. 高压灭菌锅无警示标识 | \* | 年 月 日 |
| 32 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1232\43 | 余新炳 | 1.锐器盒过满，仪器顶有杂物 | \* | 年 月 日 |
| 2.冰箱挡通道，通道过多杂物 | \* | 年 月 日 |
| 3. 无离心机简易操作流程 | \* | 年 月 日 |
| 33 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1234\36 | 吴忠道 | 1.值班表没贴出来，电箱下太多易燃品 | \* | 年 月 日 |
| 2.仪器顶有杂物，通风橱试剂瓶太多 | \* | 年 月 日 |
| 3. 室内有鼠笼，室内有生活垃圾 | \* | 年 月 日 |
| 34 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1239\42 | 胡旭初 | 1. 用饮料桶装实验用品 | \* | 年 月 日 |
| 2. 室内杂物太多太乱 | \* | 年 月 日 |
| 3. 室内有鼠笼 | \* | 年 月 日 |
| 35 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1203 | 杨克礼 | 1.柜子挡门，缺少一处紧急出口，学生实验没穿白大衣 | \* | 年 月 日 |
| 2.通道堆放过多杂物 | \* | 年 月 日 |
| 3. 室内有鼠笼 | \* | 年 月 日 |
| 36 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1101\1144 | 陶亮 | 1. 老鼠实验 | \* | 年 月 日 |
| 2.学生实验未穿白大衣，铁架挡电箱 | \* | 年 月 日 |
| 3.仪器顶有杂物及墙柜顶纸箱过高 | \* | 年 月 日 |
| **序号** | **楼宇房号** | **负责人** | **存 在 隐 患** | **重要性** | **整改完成时间** |
| 37 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1117\1119 | 杨惠玲 | 1. 通道堆放过多杂物，桌面杂乱 | \* | 年 月 日 |
| 2. 无离心机简易操作流程 | \* | 年 月 日 |
| 3. 高温高压仪器无标签 | \* | 年 月 日 |
| 4. 室内有鼠笼 | \* | 年 月 日 |
| 38 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1120 | 谭红梅 | 1.白大衣挡可视窗 |  | 年 月 日 |
| 2. 通道堆放过多杂物 | \* | 年 月 日 |
| 3.学生实验没穿白大衣、垃圾满未清 |  | 年 月 日 |
| 39 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1121 | 邓凯 | 1.学生实验没穿白大衣，仪器顶有杂物 |  | 年 月 日 |
| 40 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1128 | 李义平 | 1.有扇门阻挡，缺少一处紧急出口。 | \* | 年 月 日 |
| 41 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1133\1134 | 高国全 | 1. 有扇门阻挡，缺少一处紧急出口，空调下有物品 | \* | 年 月 日 |
| 2. 通道堆放过多杂物 | \* | 年 月 日 |
| 3. 工作台缺标签，仪器顶有杂物 | \* | 年 月 日 |
| 4. 离心机简易操作流程没贴侧面 | \* | 年 月 日 |
| 5. 室内有鼠笼 | \* | 年 月 日 |
| 42 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1136 | 蔡卫斌 | 1. 无冰箱内物品分类及试剂清单 | \* | 年 月 日 |
| 2.纸箱太多 | \* | 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼宇房号** | **负责人** | **存 在 隐 患** | **重要性** | **整改完成时间** |
| 43 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1034 | 林贤 | 1.离心机无简易操作流程 | \* | 年 月 日 |
| 2.仪器顶有杂物、需要清理卫生 | \* | 年 月 日 |
| 3.学生实验未穿白大衣 |  | 年 月 日 |
| 4. 插线板过多 | \* | 年 月 日 |
| 44 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1033\1044 | 黎明涛 | 1.高压锅、高速离心机未张贴标识 | \* | 年 月 日 |
| 45 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 1020 | 李峰 | 1. 实验室需要清理卫生 | \* | 年 月 日 |
| 2. 培养箱、烘箱未张贴标识 | \* | 年 月 日 |
| 46 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 944 | 孙林光 | 1. 冰箱物品明细及标识 | \* | 年 月 日 |
| 47 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 919 | 李朝红 | 1. 冰箱物品明细及标识 | \* | 年 月 日 |
| 48 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 910 | 李博 | 1. 实验人员未穿实验服 |  | 年 月 日 |
| 2.超净台、高速离心机未张贴标识. | \* | 年 月 日 |
| 49 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 618 | 杨天新 | 1. 柜内物品明细及标识 | \* | 年 月 日 |
| 2. 实验室需要清理卫生 | \* | 年 月 日 |
| 50 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 627 | 李春凌 | 1. 实验室需要清理卫生 | \* | 年 月 日 |
| 2. 冰箱物品明细及标识 | \* | 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼宇房号** | **负责人** | **存 在 隐 患** | **重要性** | **整改完成时间** |
| 51 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 629 | 王蔚东 | 1. 实验室需要清理卫生 | \* | 年 月 日 |
| 2. 冰箱物品明细及标识 | \* | 年 月 日 |
| 3. 实验人员未穿实验服 |  | 年 月 日 |
| 52 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 429 | 项鹏 | 1.垃圾未及时清理 | \* | 年 月 日 |
| 2.通风橱未及时清理 | \* | 年 月 日 |
| 3.超净工作台未张贴标识 | \* | 年 月 日 |
| 53 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 427 | 项鹏 | 1. 准备间卫生差 |  | 年 月 日 |
| 2. 利器未及时规范丢弃 | \* | 年 月 日 |
| 54 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 417 | 曹楠 | 1.培养箱未张贴标识 | \* | 年 月 日 |
| 55 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 421\418 | 王金凯 | 1. CO2瓶未用链子固定 | \* | 年 月 日 |
| 2.高速离心机、高温箱未张贴标识 | \* | 年 月 日 |
| 56 | 校园（区）北  楼宇 科技楼 房号 3东翼 | 田国宝 | 1.实验人员未穿实验服 |  | 年 月 日 |
| 2.消防通道有物品堆积，需清理. | \* | 年 月 日 |
| 57 | 校园（区）北  楼宇 科技楼  房号 3东翼 | 赵蔚 | 1.高压灭菌锅未张贴标识 | \* | 年 月 日 |
| 2.实验台上排查过多 | \* | 年 月 日 |
| 3.实验室出现食物、水杯，个人物品乱 | \* | 年 月 日 |